## 医疗器械 FQC 表
医疗器械 FQC 检查表（无菌/性能）
📋 基本信息
产品名称： |  | 产品型号： |  | 生产批次：
生产数量： |  | 检验数量： |  | 检验日期：
灭菌批号： |  | 有效期： |  | 检验单号：
🧫 无菌检测（8 项）
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检验方法 | 抽样数 | 合格数 | 不合格数 | 判定 | 备注
1 | 无菌检查 | 无菌生长 | 无菌检查法 | 10 |  |  |  | 药典方法
2 | 细菌内毒素 | ≤0.5 EU/mL | 鲎试剂法 | 5
3 | 微生物限度 | ≤10 CFU/件 | 微生物检测 | 5
4 | 洁净度 | 符合万级要求 | 粒子计数器 | 3
5 | 人员卫生 | 符合 GMP 要求 | 表面涂抹 | 5
6 | 环境监控 | 符合洁净室标准 | 沉降菌/浮游菌 | 3
7 | 灭菌验证 | SAL≤10⁻⁶ | 生物指示剂 | 10
8 | 包装完整性 | 无泄漏 | 染色液穿透 | 13
⚡ 性能验证（10 项）
1 | 外观 | 无破损、变形 | 目视检查 | 32
2 | 尺寸 | 符合图纸要求 | 卡尺测量 | 13
3 | 重量 | ___±___g | 电子秤 | 13
4 | 拉伸强度 | ≥___MPa | 拉力试验机 | 5
5 | 断裂伸长率 | ≥___% | 拉力试验机 | 5
6 | 硬度 | ___±___ Shore | 硬度计 | 5
7 | 透明度 | ≥___% | 透光率仪 | 5
8 | 粘度 | ___±___ mPa·s | 粘度计 | 5
9 | pH 值 | ___±___ | pH 计 | 5
10 | 电性能 | 符合规格书 | 电性能测试 | 5
🧬 生物相容性（6 项）
1 | 细胞毒性 | ≤1 级 | 细胞培养法 | 3 |  |  |  | ISO 10993-5
2 | 皮肤刺激 | 无刺激 | 皮肤刺激试验 | 3 |  |  |  | ISO 10993-10
3 | 致敏性 | 无致敏 | 致敏试验 | 3 |  |  |  | ISO 10993-10
4 | 皮内反应 | ≤1 级 | 皮内反应试验 | 3 |  |  |  | ISO 10993-10
5 | 急性毒性 | 无毒性 | 急性毒性试验 | 3 |  |  |  | ISO 10993-11
6 | 遗传毒性 | 无致突变 | Ames 试验 | 3 |  |  |  | ISO 10993-3
📦 包装完整性（6 项）
1 | 初包装 | 密封完好、无泄漏 | 目视检查 | 32
2 | 热封强度 | ≥___N/15mm | 拉力试验 | 5
3 | 包装标识 | 清晰、正确 | 目视核对 | 32
4 | 灭菌指示 | 指示卡变色正常 | 目视检查 | 32
5 | 有效期标注 | 清晰、正确 | 目视核对 | 32
6 | 运输包装 | 符合运输要求 | 目视检查 | 13
✅ 检验结论
检验结论： | □ 合格，准予放行 □ 不合格，禁止放行
不合格描述：
检验员： |  | 日期： | 质量主管： |  | 日期： | 放行授权人： |  | 日期：