# ISO9001体系文件套包（50）｜设备计量类记录表单模板：设备台账、点检表、保养与计量校准记录

文件说明：本文件是四级文件（记录表单模板）中“设备计量类”的一组，服务于 ISO 9001:2015 条款 7.1.3（基础设施）、7.1.5（监视和测量资源）、7.5.3（成文信息的控制），并为 8.5.1（生产和服务提供的控制）、9.1.1（监视和测量）与 10.2（不合格和纠正措施）提供设备与量具状态的客观证据。二级程序文件《基础设施与设备管理程序》《监视和测量资源控制程序》规定了“谁在什么时机做什么”，三级文件《设备日常点检与保养作业指导书》《计量器具校准与期间核查作业指导书》规定了“动作怎么做”，本文件则把要求落到可直接打印或复制进 Excel 的表格上，逐栏说明填什么、什么时候填、按什么符号判定、由谁签字。适用对象为正在建立或换版 ISO 9001 体系的制造、装配、注塑、机加工、检验检测与工程服务类企业，也适用于已获证但设备台账与量具台账分头管理、点检表流于勾选、校准证书锁在柜子里无人确认的企业。本组表单一经批准即为受控记录，应在记录清单中登记编号与保存期限，各部门不得自行增删列、变更判定符号或改变审批路径。

## 一、目的

统一设备计量类记录的表头、字段、判定符号与归档要求，确保：

- 设备家底清楚：每台影响产品质量的设备“是谁、在哪、干什么、状态如何”有唯一台账支撑，避免盘点靠问、维修靠找、报废无据；

- 状态日常可视：点检与保养把设备劣化发现点前移，故障由“突发”转为“趋势”，为 8.5.1 的受控生产条件提供日常证据；

- 测量可信：计量器具从入库、领用、校准、使用到报废全程留有轨迹，校准结果完成计量确认之后才允许投入使用，杜绝“证书写着合格就一定能用”的误判；

- 一次填对：每张表单的字段含义、填写时机、责任岗位与示例行清晰，新任设备管理员、计量管理员或车间文员照表即可填出可被审核接受的记录；

- 判定有尺：正常、异常、停用使用统一符号与统一处置规则，异常项后续动作（报修、复检、降级、停用挂牌）在表单内形成闭环；

- 负荷可控：点检表按“一个班次内能实际完成”的条目数设计，不因表格繁琐诱发抄表、代签、事后补填。

## 二、适用范围

2.1 本套模板包含以下 8 张记录表单，覆盖“设备建账→日常点检→计划保养→故障维修→量具建账→校准计划→结果确认→停用报废”的主干证据链：

| 序号 | 记录名称 | 表单编号建议 | 对应条款 | 主要责任岗位 | 保存期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备台账 | QR-EQ-01 | 7.1.3／7.5.3 | 设备管理部 | 设备寿命周期＋报废后 3 年 |
| 2 | 设备日常点检表 | QR-EQ-02 | 7.1.3／8.5.1 | 操作工／班组长 | 1 年 |
| 3 | 设备保养计划与实施记录 | QR-EQ-03 | 7.1.3 | 设备管理部／维修班 | 3 年 |
| 4 | 设备故障与维修记录 | QR-EQ-04 | 7.1.3／10.2 | 维修班／设备管理部 | 3 年 |
| 5 | 计量器具台账 | QR-ME-01 | 7.1.5／7.5.3 | 计量管理员 | 器具寿命周期＋报废后 3 年 |
| 6 | 计量器具校准计划 | QR-ME-02 | 7.1.5 | 计量管理员 | 3 年 |
| 7 | 校准结果登记与计量确认表 | QR-ME-03 | 7.1.5／9.1.1 | 计量管理员／质量或工艺工程师 | 3 年 |
| 8 | 计量器具停用、封存与报废申请单 | QR-ME-04 | 7.1.5 | 使用部门／计量管理员 | 3 年 |

2.2 适用场景：

- 首次建立体系的组织，从零搭建设备与量具的记录载体，同时补齐设备状态与测量溯源两类证据；

- 已获证组织新增车间、新增产品线、搬迁扩产时，为新设备、新量具建账并纳入点检与校准周期；

- 集团或总部对分厂、子公司开展体系检查时，作为统一的检查底稿格式；

- 客户第二方审核、供应商现场评定前，用于自查“设备能力与维护”及“测量资源可控性”是否可举证。

2.3 与其他文件的边界：本文件只提供表格形态。什么设备属于“影响产品质量的关键设备”、点检项目如何确定、保养周期如何分级、计量器具如何判定校准间隔与期间核查，由《基础设施与设备管理程序》《监视和测量资源控制程序》及对应作业指导书规定；若本表格式与程序文件表述冲突，以程序文件为准，并由使用部门向体系办提出表单修订申请。

2.4 不适用：进货检验、过程检验、成品检验所用记录见《生产检验类记录表单模板》（套包第 53 篇）；供方调查与评价见《供方采购类记录表单模板》（套包第 51 篇）；人员资格与培训见《人力资源类记录表单模板》（套包第 49 篇）。

## 三、职责

3.1 总经理（最高管理者）：批准设备更新与计量校准的年度费用预算；决定关键设备停用或大修期间对交付承诺的调整；在管理评审中评审设备与测量资源的充分性。

3.2 管理者代表（体系负责人）：审核设备台账、计量器具台账与过程识别清单、过程职责分配表的一致性；确认超期未校准、带病运行等问题的整改闭环。

3.3 设备管理部：归口管理 QR-EQ 系列表单；建立并维护设备台账；编制年度点检、保养与维修计划；组织保养实施与验证；汇总设备故障统计与 MTBF 等指标；每季度向管理者代表报告关键设备完好率。

3.4 计量管理员：归口管理 QR-ME 系列表单；建立并维护计量器具台账；按器具类别编制校准计划并送检或组织内校；登记校准证书结论并推动计量确认；对超差器具组织追溯评价与不合格品影响分析；管理停用、封存、报废流程与标识。

3.5 生产与使用部门：负责本部门设备日常点检的真实执行与表单签署；发现异常立即停机、挂牌并通知维修；按计划派工配合保养窗口；领用量具时核对校准有效期与标识。

3.6 操作工／点检人：按点检表项目逐项确认，如实使用统一符号判定，不得先勾后补；对本班无法判定或超出自检范围的项目，记录后交班组长处理。

3.7 质量部／工艺工程师：参与关键设备验收与点检项目确认；参与计量确认，判断器具误差占工艺公差的比重是否可接受；对超差期间已放行产品提出追溯与复检意见。

3.8 采购部：按设备台账与校准计划安排外协校准服务、备件采购；对外部校准机构提出资质与溯源要求（一般为 CNAS 认可或等效资质）。

## 四、表单模板与填写说明

4.0 通用填写规则（适用于本组全部表单）：

- 用蓝黑墨水笔或经批准的电子表单填写，不得使用铅笔、可擦笔；

- 填写错误时划单横线更正，旁签姓名与日期，保持原字迹可辨认，禁止涂改、覆盖、撕页重填；

- 无内容的栏划斜线或填“／”，不得留空，避免审核时被质疑事后补填；

- 电子表单须限定字段格式、设置修改留痕与权限，导出打印后按纸质件同等要求签署；

- 点检与校准记录不得代签；委托他人代填时须注明实际执行人并双方签署。

### 4.1 设备台账（QR-EQ-01）

字段清单

| 字段名称 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 | 是 | 企业内部唯一编码，建议“厂区＋类别＋流水号”，如 A-CNC-007，一经启用不得改号 |
| 设备名称 | 是 | 使用通用名称，如立式加工中心、注塑机、空压机 |
| 规格型号 | 是 | 与铭牌、合格证一致 |
| 制造商／供应商 | 是 | 国外品牌可同时注原文名 |
| 出厂编号 | 是 | 用于维修备件查询与丢失追溯 |
| 购置日期／启用日期 | 是 | 两者不同时分别填写，启用日期作为折旧与保养计划的起算点 |
| 安装位置 | 是 | 到车间或生产线级，如二号车间 B 区三线 |
| 设备类别 | 是 | 关键设备／一般设备／辅助设备；关键设备必须有判定依据 |
| 主要技术参数 | 是 | 至少填 3 项与本厂工艺相关的参数，如行程、吨位、精度等级 |
| 状态 | 是 | 在用／停用／封存／维修中／待报废，状态变化须有对应表单支撑 |
| 点检周期 | 关键设备必填 | 班次／日／周，与点检表版本号一致 |
| 保养周期 | 关键设备必填 | 一级／二级保养间隔，单位统一为“运行小时”或“日历周” |
| 责任人 | 是 | 到岗位，不写个人姓名可变项时，写岗位并另附人员对应表 |
| 变更记录 | 是 | 迁移、大修、精度调整、关键部件更换均登记日期与依据 |

示例行

| 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备类别 | 状态 | 点检周期 | 保养周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-CNC-007 | 立式加工中心 | VMC-850 | 二号车间 B 区三线 | 关键设备 | 在用 | 每班 | 一级 500 运行小时／二级 2000 运行小时 | 机加一班设备员 |

填写说明：

- 台账按“一机一档”建立，纸质台账与电子台账同时维护时，须指定以哪一份为准，避免双源不一致；

- 设备类别必须区分关键与一般，后续点检频次、保养深度、备件储备都以此为依据；关键设备清单应经管理者代表批准；

- 设备编号应刻牌或粘贴于机身明显位置，与台账、点检表、维修单三者编号完全一致；

- 设备报废后不删除行，改状态为“已报废”并注明处置日期，保留可追溯性。

### 4.2 设备日常点检表（QR-EQ-02）

字段清单

| 字段名称 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 月份／日期 | 是 | 一表一月或一表一周，日期栏预先印制，当天填写 |
| 设备编号与名称 | 是 | 与本机标识一致，一表一机便于挂机 |
| 班次 | 是 | 早班／中班／夜班，三班作业须分栏 |
| 点检项目 | 是 | 按设备类型固定条目，一般 8～15 项，超出则拆分 |
| 判定符号 | 是 | “√”正常、“×”异常、“△”需关注、“—”本班不适用 |
| 实测值栏 | 关键项必填 | 压力、温度、电压等可量化项留实测值格，不只用符号 |
| 异常描述 | 异常时必填 | 一句话说清现象、部位与发生时机 |
| 处置与流转 | 异常时必填 | 已通知维修／已停机挂牌／已调整并复检，注明维修单号 |
| 点检人／确认人 | 是 | 操作工签名＋班组长或设备员复核签名 |

典型点检项目示例（通用设备组）

| 项目类别 | 点检内容 | 判定基准 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 润滑 | 油位、油质、自动润滑是否供油 | 油位在上下限之间、无乳化发黑 | 每班 |
| 温升 | 主轴、电机、液压油温度（实测值） | ≤ 允许上限，如液压油 ≤ 55 ℃ | 每班 |
| 异响振动 | 运转声音、异常抖动 | 无金属撞击声、无异常振动 | 每班 |
| 泄漏 | 油、气、水、冷却液渗漏 | 无可见渗漏、无滴漏积油 | 每班 |
| 精度与动作 | 原点回归、限位、程序执行是否正常 | 动作到位无报警 | 每班 |
| 安全装置 | 急停、光栅、防护罩、连锁门 | 功能有效、无短接遮蔽 | 每班 |
| 清洁与气源 | 机身清洁、气压值（实测值） | 气压在 0.5～0.7 MPa，内部无积屑 | 每班 |
| 计量仪表 | 随机压力表、温度表是否在有效期内 | 贴有有效校准标识 | 每周 |

示例行（同一天同一台设备）

| 日期 | 项目 | 判定 | 实测值 | 异常描述 | 处置与流转 | 点检人 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 月 12 日 | 液压油温度 | △ | 58 ℃ | 高于常规值，运行 2 小时后出现 | 已通知维修检查冷却器，维修单 WX-0312-02，次日复检 52 ℃ | 李某 | 张某 |

填写说明：

- 点检表挂在设备旁或由班组长统一保管，填写时点与生产同时进行，不得下班前集中勾选；

- 可量化项目必须留实测值格，只有符号的点检表在审核中很难证明“确实检查过”；

- “△”需关注项要在备注注明跟踪安排，连续两次“△”应升级为报修；

- 出现“×”而未填写处置与流转的，视为记录不完整，等同于不符合项的前兆；

- 点检项目随设备改造、工艺变更同步修订，修订须留版本号，避免表与实际不符。

### 4.3 设备保养计划与实施记录（QR-EQ-03）

字段清单

| 字段名称 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 是 | 建议一表一年，按季度分栏便于看排产冲突 |
| 设备编号／名称 | 是 | 与设备台账一致 |
| 保养级别 | 是 | 一级（日常性、操作工或班组长执行）／二级（专业性、维修班执行）／三级（大修或外委） |
| 计划时间 | 是 | 具体到周，运行小时制的设备写累计小时区间 |
| 保养项目 | 是 | 例：更换液压油、清洗过滤网、紧固地脚螺栓、检查皮带张紧、标定原点 |
| 计划工时／停机时长 | 是 | 供生产排产预留窗口 |
| 实际实施日期 | 是 | 延期须注明原因与顺延日期 |
| 实施人／验收人 | 是 | 二级保养需维修人员＋生产部门确认 |
| 保养结论 | 是 | 完成／部分完成（列出未项）／未完成（说明原因） |
| 更换备件记录 | 有则填 | 名称、规格、数量、批次，便于失效分析关联 |

示例行

| 设备编号 | 保养级别 | 计划周 | 保养项目 | 实际实施日期 | 实施人 | 验收人 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-CNC-007 | 二级 | 第 11 周 | 更换液压油、清洗滤芯、检查主轴皮带张力 | 3 月 14 日 | 王某 | 机加一班李某某 | 完成 |

填写说明：

- 保养计划应在年初与生产计划对表，明确每台设备可接受的停机窗口，避免计划好看但次次延后；

- 延期不写原因的记录，是内审中最常被开出的不符合项之一；连续延期的关键设备应在管理评审中讨论资源投入；

- 保养完成不等于效果达成，二级保养后宜附关键精度或功能确认数据（如回升精度、压力稳定性）作为验证；

- 外委大修须保留验收报告与服务方记录，并在设备台账变更记录中登记。

### 4.4 设备故障与维修记录（QR-EQ-04）

字段清单

| 字段名称 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 报修单号 | 是 | 建议“WX＋月日＋流水”，与点检表异常栏互引 |
| 设备编号／名称 | 是 | 与台账一致 |
| 故障发生时间／恢复时间 | 是 | 用于统计停机时长与 MTBF |
| 故障现象 | 是 | 客观描述，如“主轴启动报警 AL-31，无法换刀” |
| 故障部位与原因分析 | 是 | 区分直接原因与根本原因，涉及重复故障须用 5Why 或鱼骨图 |
| 影响评估 | 是 | 是否造成产品报废、返工、交付延误；受影响批号、数量 |
| 临时措施 | 是 | 更换备件、参数调整、切换备用设备 |
| 纠正措施与责任人／完成期限 | 重复故障必填 | 如修订点检项目、调整保养周期、加装防护 |
| 验证与关闭 | 是 | 连续运行时长或批量验证结果，签署关闭 |
| 停机时长与费用 | 是 | 供设备综合效率与成本分析使用 |

示例行

| 报修单号 | 设备编号 | 故障现象 | 根本原因 | 影响评估 | 纠正措施 | 停机时长 | 验证与关闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WX-0312-02 | A-CNC-007 | 液压油温高报警停机 | 冷却器翅片积屑堵塞致散热不足 | 当班 12 件半成品待检 | 清洗冷却器；点检表增列“冷却器翅片清洁”项 | 2.5 小时 | 连续 3 天油温 ≤ 52 ℃，3 月 17 日关闭 |

填写说明：

- 维修记录的核心价值在原因分析与措施闭环，只写“已修复”的记录在审核中价值极低；

- 同一设备同类故障 12 个月内出现两次以上，应触发纠正措施并考虑纳入管理评审输入；

- 因设备故障导致的已放行产品受影响时，须与《不合格品控制程序》联动，填写不合格品处置记录并做追溯评价；

- 维修后涉及精度恢复的，应安排校准或精度确认后再投入生产，并在记录中注明确认依据。

### 4.5 计量器具台账（QR-ME-01）

字段清单

| 字段名称 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 器具编号 | 是 | 内部唯一编号，建议“类别＋流水”，如 LK-0007（卡尺类第 7 件） |
| 器具名称／型号规格 | 是 | 如数显游标卡尺 0～150 mm、分辨率 0.01 mm |
| 制造商／出厂编号 | 是 | 与证书对应，便于校准机构核对 |
| 测量范围与准确度等级 | 是 | 与工艺公差匹配性判定的基础数据 |
| 校准方式 | 是 | 外校／内校／检定；外校注明机构名称与资质 |
| 校准周期与下次到期日 | 是 | 到期日为管控红线，须与校准计划一致 |
| 用于何工序／检何特性 | 是 | 写清使用位置，超差追溯时才知影响范围 |
| 领用部门与保管人 | 是 | 到岗位；共用器具指定日常保管责任人 |
| 状态与标识颜色 | 是 | 合格（绿）／限用（黄）／停用（红）／封存 |
| 溯源方式 | 是 | 溯源到国家或国际测量标准的具体路径 |
| 报废或降级记录 | 有则填 | 日期、原因、审批人 |

示例行

| 器具编号 | 器具名称 | 型号规格 | 校准方式 | 校准周期 | 下次到期日 | 使用工序 | 保管人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LK-0007 | 数显游标卡尺 | 0～150 mm／0.01 mm | 外校 | 12 个月 | 2027-03-15 | 精车工序外径检验 | 检验组陈某 | 合格（绿标） |

填写说明：

- 台账字段中“用于何工序、检何特性”最容易被省略，却是超差后判断追溯范围的关键，务必填全；

- 校准周期不是一律 12 个月，可按器具稳定性、使用频次、历史超差记录分级设定，并保留分级依据；

- 同一规格多件器具合账登记时，须做到一件一行一编号，不得“卡尺若干把”合并一行；

- 新购器具入库即建账并登记首次校准结论，未校准前不得贴合格标识；

- 到期日应设置提前预警（一般提前 15～30 天），避免到期当周才发现无处送检。

### 4.6 计量器具校准计划（QR-ME-02）

字段清单

| 字段名称 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 年度／月份 | 是 | 按月分栏，把到期日摊平到全年，避免集中到期 |
| 器具编号／名称 | 是 | 与器具台账一致 |
| 上次校准日期与证书号 | 是 | 供追溯与机构查询 |
| 本次计划校准日期 | 是 | 控制在到期日前若干工作日内完成 |
| 校准方式与机构 | 是 | 外校机构名称／内校标准器编号 |
| 送检责任人 | 是 | 到岗位 |
| 实际完成日期 | 是 | 未按期完成须填延期原因与补检安排 |
| 证书接收与结论 | 是 | 合格／不合格／限用，并注明确认人 |
| 备用器具安排 | 是 | 送检期间替代方案，避免停检或凭手感判断 |

示例行

| 月份 | 器具编号 | 上次校准日期 | 本次计划日期 | 校准机构 | 备用方案 | 实际完成 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 月 | LK-0007 | 2026-03-16 | 2027-03-10 | 某第三方校准机构 | 启用备用卡尺 LK-0012 | 2027-03-09 | 合格 |

填写说明：

- 计划应把全厂到期日按季度摊平，防止出现“某月集中送检、车间无尺可用”的局面；

- 送检期间必须有可用的替代器具，且替代器具同样在有效期内，方案要写进计划而不是临时决定；

- 内校须使用在有效期内的标准器，其溯源链完整可查；

- 未按期校准的器具应立即停用并挂红牌，在计划表中如实登记，不得倒填日期。

### 4.7 校准结果登记与计量确认表（QR-ME-03）

字段清单

| 字段名称 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 器具编号／名称 | 是 | 与台账一致 |
| 校准日期与证书编号 | 是 | 证书须有出具机构与资质标识 |
| 校准项目与示值误差 | 是 | 按受检点逐一登记，不只写整体结论 |
| 最大允许误差（MPE） | 是 | 由企业根据工艺公差确定，并注明来源 |
| 校准结论 | 是 | 合格／不合格，为校准机构判定 |
| 计量确认结论 | 是 | 企业判定：满足使用要求／限用（注明受限范围）／不满足，停止使用 |
| 确认依据 | 是 | 器具有用误差与工艺公差的比较，如“器具误差 0.01 mm，占产品公差 ±0.05 mm 的 20%，可接受” |
| 确认人 | 是 | 计量管理员＋质量或工艺工程师双签 |
| 超差追溯评价 | 不合格时必填 | 上次合格以来所检批次、数量、复检结论与客户通知情况 |
| 标识更新 | 是 | 更换合格标签或限用标签的日期与执行人 |

示例行

| 器具编号 | 证书编号 | 校准项目 | 示值误差 | MPE | 校准结论 | 计量确认结论 | 确认依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LK-0007 | JZ-2027-0312 | 0／50／100 ／150 mm 四点 | 最大 -0.012 mm | ±0.02 mm | 合格 | 满足使用要求 | 器具误差占被检公差 ±0.06 mm 的 20%，留有余量 |

填写说明：

- 校准合格只是机构对器具本身状态的判定，能否用于具体工序由企业通过计量确认决定，两步不可合并；

- 确认依据必须落到数据比较上，写“经确认可以使用”而无比较过程，等于没有确认；

- 出现超差且已用于产品判定的，须启动追溯评价，评估已放行产品是否需要复检或通知顾客，形成不合格品或纠正措施记录；

- 确认结论为“限用”的，必须在器具上标注受限范围并同步修改台账，防止超范围使用。

### 4.8 计量器具停用、封存与报废申请单（QR-ME-04）

字段清单

| 字段名称 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 器具编号／名称 | 是 | 与台账一致 |
| 申请类别 | 是 | 停用／封存／报废／降级 |
| 申请原因 | 是 | 校准不合格、损坏、长期不用、精度不满足新工艺等 |
| 影响评估 | 是 | 现有在检项目如何继续，替代器具是否到位 |
| 替代方案 | 是 | 替代器具编号或外委检测安排 |
| 处置方式 | 报废必填 | 破坏性处置、退库隔离、降级为非测量用途 |
| 审批 | 是 | 计量管理员审核＋管理者代表或分管领导批准 |
| 标识与台账更新 | 是 | 贴红牌或移出台账的日期、执行人 |
| 处置确认 | 是 | 报废器具是否已做功能破坏防误用，见证人签署 |

示例行

| 器具编号 | 申请类别 | 申请原因 | 影响评估 | 替代方案 | 审批 | 处置确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QJ-0033 | 报废 | 校准不合格，游丝断裂无法修复 | 涉及内径检验 2 项 | 启用备用内径千分尺 QJ-0041 | 计量管理员核，分管领导批 | 3 月 20 日剪断量爪并退库，见证人签名 |

填写说明：

- 报废器具必须做功能破坏或明确隔离，避免流入现场被再次使用，这是审核现场常见的隐患点；

- 精测器具降级为划线、粗测用途时，须同时移除校准标识并在台账中登记状态变更；

- 封存器具重新启用前必须重新校准，不能凭“从未用过”直接启用。

## 五、表单流转与相关文件

5.1 流程步骤（文字版流程图）

- 设备到货验收 → 填 QR-EQ-01 建账 → 确定类别与点检、保养周期 → 打印 QR-EQ-02 挂机；

- 每班点检（QR-EQ-02）→ 出现“×”或连续“△” → 填 QR-EQ-04 报修 → 维修班处理并登记 → 涉及产品影响时联动不合格品处置；

- 年度编制 QR-EQ-03 → 按周执行并记录实际日期 → 延期注明原因 → 关键设备保养后做功能或精度确认；

- 量具入库验收 → 填 QR-ME-01 建账并完成首次校准 → 列入 QR-ME-02 年度计划 → 按计划送检或内校 → 到货后填 QR-ME-03 登记结果并做计量确认 → 更新器具标识与台账到期日；

- 校准不合格或器具损坏 → 填 QR-ME-04 → 停用挂牌 → 追溯评价 → 替代方案落地 → 报废或降级处置并更新台账。

5.2 相关记录（记录清单应一并登记编号、保存部门与期限）

设备台账、设备日常点检表、设备保养计划与实施记录、设备故障与维修记录、计量器具台账、计量器具校准计划、校准结果登记与计量确认表、计量器具停用封存报废申请单、设备验收记录、外校证书与内校原始记录、设备精度确认记录。

5.3 相关文件

《基础设施与设备管理程序》《监视和测量资源控制程序》《不合格品控制程序》《不合格与纠正措施程序》《文件控制程序》《记录控制程序》《设备日常点检与保养作业指导书》《计量器具校准与期间核查作业指导书》《记录填写与归档作业指导书》。

## 六、使用说明

### 6.1 按企业实际修改

- 无计量室的装配或加工企业：可保留 QR-ME-03 的计量确认栏，全部器具走外校，只需保证到期预警与替代方案两栏填写到位；

- 多厂区或一厂多车间：设备编号建议加厂区或车间代码，台账可按厂区分册，但计量器具台账宜全厂一套，避免同一件器具在不同册上出现不同到期日；

- 服务类与工程类企业：把“设备”替换为车辆、施工机具、检测仪器、服务器等，点检项目相应改为里程、油液、绝缘、备份状态等，表单结构不变；

- 流程性生产企业：关键设备可增加运行参数趋势记录（温度、压力、流量），与点检表并用，趋势异常比单点判定更早发现问题；

- 软件或咨询类组织：可只保留设备与办公资产台账，删去点检与保养部分，但若涉及交付物测量或测试环境，仍需保留计量或校准逻辑的等价记录。

修改原则：字段可以按行业替换，判定符号、签署要求、追溯评价三项不要删，否则表单的证据能力会明显下降。

### 6.2 审核关注点

- 设备台账与实际现场是否对得上，能否随机抽一台设备迅速说出其类别、状态与保养历史；

- 关键设备的判定是否有依据、是否经批准，关键设备与一般设备的管控要求是否真的区别开；

- 点检记录是否存在同一笔迹、同一时间批量勾选，异常项是否都有后续处置记录；

- 保养计划延期是否有原因说明，延期的关键设备是否在管理评审中有讨论；

- 设备保养后的精度或功能确认数据是否留存；

- 计量器具台账的到期日与校准计划、证书日期三者是否一致，有无超期使用；

- 校准合格后是否做了计量确认，确认依据是否落到误差与公差的比较上；

- 超差器具的追溯评价是否完成，涉及已放行产品时是否与不合格品控制、纠正措施联动；

- 停用、封存、报废器具的隔离与标识是否到位，现场是否还能找到本该报废的量具；

- 记录填写是否规范：无铅笔、无涂改、无空栏、更正处有签署。

### 6.3 常见错误

- 设备台账与固定资产账混用，只记金额不记精度、位置和状态，体系检查时无法回答“这台设备能不能保证质量”；

- 点检表项目设计过多，一个班次填不完，实际操作变成下班前统一补勾；

- 只有符号没有实测值，声称有数据支撑却拿不出任何量化痕迹；

- 保养计划只做年度不跟踪月度，年底一次性补填“已完成”；

- 维修记录只写“已修复”，不写原因、不写措施，重复故障年年出现；

- 器具台账只登记数量不登记“用于何工序”，超差后无法判断影响范围；

- 把校准合格直接当作可以投用，省略计量确认，器具误差吃掉大半工艺公差却无人发现；

- 报废器具随手放进抽屉，未做破坏性处置，现场审核时被查出已判废的量具仍在使用。

正确做法是让每一张表都为下一张表提供输入：台账定对象，点检暴露异常，维修形成措施，保养验证效果，量具台账定范围，校准计划控到期，计量确认定可否使用，报废流程断掉误用通道。八张表串成一条链，设备与测量资源的状态就不再依赖口头说明，而是日常运行的副产品；审核时也不用临时翻柜子找证书，随手抽一台设备或一件量具，整条证据链都能顺着表单翻出来。

设备与量具八表成链，状态全程可举证

知识编号：2.3.1

版本：v20260809

作者：卓越质量智库 卓越质量智库致力于为质量管理从业者提供系统化的专业知识、方法论与实战工具，助力企业质量能力持续提升。