# 校准结果登记与计量确认表

表单编号：QR-ME-03 层级：四级文件（记录 / 表单模板） 所属合集：《ISO9001体系文件套包（50）｜设备计量类记录表单模板》 归属文件：《设备计量类》对应二级程序文件或三级作业指导书（ME 系列） 来源：卓越质量智库 zhiliangclub.com

## 表头（张贴前请补全）

| 记录名称 | 表单编号 | 版本号 | 生效日期 | 组织名称 | 页码/总页数 | 填表人 | 填表日期 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准结果登记与计量确认表 | QR-ME-03 | A/0 |  |  |  |  |  |  |

表头九要素缺一即视为不受控记录。保存期限请印在页脚。

字段清单

| 字段名称 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 器具编号／名称 | 是 | 与台账一致 |
| 校准日期与证书编号 | 是 | 证书须有出具机构与资质标识 |
| 校准项目与示值误差 | 是 | 按受检点逐一登记，不只写整体结论 |
| 最大允许误差（MPE） | 是 | 由企业根据工艺公差确定，并注明来源 |
| 校准结论 | 是 | 合格／不合格，为校准机构判定 |
| 计量确认结论 | 是 | 企业判定：满足使用要求／限用（注明受限范围）／不满足，停止使用 |
| 确认依据 | 是 | 器具有用误差与工艺公差的比较，如“器具误差 0.01 mm，占产品公差 ±0.05 mm 的 20%，可接受” |
| 确认人 | 是 | 计量管理员＋质量或工艺工程师双签 |
| 超差追溯评价 | 不合格时必填 | 上次合格以来所检批次、数量、复检结论与客户通知情况 |
| 标识更新 | 是 | 更换合格标签或限用标签的日期与执行人 |

示例行

| 器具编号 | 证书编号 | 校准项目 | 示值误差 | MPE | 校准结论 | 计量确认结论 | 确认依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LK-0007 | JZ-2027-0312 | 0／50／100 ／150 mm 四点 | 最大 -0.012 mm | ±0.02 mm | 合格 | 满足使用要求 | 器具误差占被检公差 ±0.06 mm 的 20%，留有余量 |

填写说明：

- 校准合格只是机构对器具本身状态的判定，能否用于具体工序由企业通过计量确认决定，两步不可合并；

- 确认依据必须落到数据比较上，写“经确认可以使用”而无比较过程，等于没有确认；

- 出现超差且已用于产品判定的，须启动追溯评价，评估已放行产品是否需要复检或通知顾客，形成不合格品或纠正措施记录；

- 确认结论为“限用”的，必须在器具上标注受限范围并同步修改台账，防止超范围使用。